OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-KAZEÍN-G

| Katalógové číslo | E-251 |
| --- | --- |
| Šarža | 03 03 22 |
| Dátum výroby | 25.03.2022 |
| Dátum exspirácie | 25.12.2022 |

| Parametre výstupnej kontroly | Absorbancia 450 nm a 630 nm |  |
| --- | --- | --- |
|  | norma | Nameraná |
| kontrolná vzorka negatívna | do 0,500 | 0,056 |
| kontrolná vzorka cut off (hraničná) | min. 2 x kontrolná vzorka negatívna | 0,692 |
| kontrolná vzorka pozitívna | min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off | 1,455 |

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement  č. 9,

Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.03.2022

Vedúca výrobného oddelenia:          				   Preveril:

Q201117WC